四川绵阳四0四医院快速灭菌器市场调查及询价公告

各医疗器械经营公司和生产厂家:

我院因工作开展需要，拟采购快速灭菌器1台，（技术要求见附件1），现公开进行市场调查及询价，请大家于2022年1月25日前带相关资料到医学装备部报到登记。

要求提供以下资料：1、国产产品提供生厂厂家的营业执照、生产许可证和产品注册证（或备案凭证）。2、进口产品提供国内总代的营业执照、产品注册证（或备案凭证）。3、报名产品的技术参数。4、报名产品市场（最好是省内）价格信息（成交通知书、合同复印件等）；5、市场调查情况及报价承诺函（附件2）。

相关资料需提供纸质版（需盖报名单位鲜章）及电子档（PDF扫描件）。

特此公告！

四川绵阳四0四医院

2022.1.18

咨询电话15984696401；QQ邮箱：1062699439@qq.com 联系人:王女士。

附件1

快速灭菌器技术要求：

1、设备用途说明：灭菌内室容积≥45L，对耐热、耐湿物品的高温高压灭菌处理

2、技术参数及要求：

- 密封门：单门、电动开关门、带有压力安全联锁装置

- 额定工作压力：≥0.23MP，额定工作温度：≥134℃

- 脉动次数：≥4次，且可调；全工作过程时间：≤45分钟；

- 材质：内室为≥4mm厚不锈钢，管道为304不锈钢。

- 内室尺寸≥320mm*620mm；外形尺寸≤860mm*650mm*555mm

- 控制方式：全自动PLC控制，人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数。

- 物品装载方式：台式。

- 记录方式：

- 内置打印机

- 打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：本设备的运转次数、操作员编号、灭菌的程序性质、程序设定的参数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、灭菌过程是否合格、操作人员签字、灭菌过程中的报警提示等内容）

- 程序选择：设备具有织物、器械、液体、B—D试验程序等。

- 抽空泵：为低噪音。

- 生产厂家必须具备做灭菌器验证资质，并出具检验报告

附件2、市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材，如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、供应商单位全称 |  |
| 15、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 16、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |